## Sheet1
设备参数
型号 | BS-800M
维修 | 负责设备维修 | 1.具备维修资质的工程师作业。 2.包含所有差旅及维修费用，确保当日结果正常发送。 3.工程师24小时电话待机，需要上门维修时，确保5小时内人员到位。 4.提供相应的作业报告书。
保养 | 负责设备维护 | 1.具备巡回维护资质的工程师作业。 2.包含所有差旅及保养费用，每半年进行设备整机维护一次，作业内容按照厂家半年保养标准进行。包括检查、清洁、更换、调整、执行、润滑。根据不同配件做相应保养，清洗管道、调整机械位置、检测各个传感器状态等，进样、出样、传输轨道、吸样、进样、冲洗单元等部件包括保养所需配件、校准品、质控品、消耗试剂等原厂耗材（灯泡、电极等）费用。 3.确保设备每年≧98%开机率。 4.提供相应的作业报告书。
巡回 | 负责设备检查 | 1.具备巡回维护资质的工程师作业。 2.包含所有差旅及巡回费用，每季度对设备进行例行的巡回检查一次。 3.解决科室使用过程中的相关问题。 4.提供相应的作业报告书。
校准 | 设备校准作业 | 1.具备校准维护资质的工程师作业。 2.包含校准费用及人员差旅费，合同期内进行一次。 3.出具校准报告书。
其他 | 可带病保修 | 1.光源光度计，能保证给予免费更换。 2.光源灯风扇异响，能保证给予免费更换。 3.试剂注射器老化漏液，能保证给予免费更换。4.试剂针、样本针老化，能保证给予免费更换。

## Sheet2
附件5
全自动生化分析仪设备参数及维保服务要求
设备参数
型号 | BS-800M
生产厂家 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
服务要求
维修 | 负责设备维修 | 1.具备维修资质的工程师作业。 2.包含所有差旅及维修费用，确保当日结果正常发送。 3.工程师24小时电话待机，需要上门维修时，2小时内响应，12小时内到达现场,24小时内排除故障 ，所需的配件均需由供应商提供（包含在此次报价里）更换的配件必须是原厂配件。 4.提供相应的作业报告书。
保养 | 负责设备维护 | 1.具备巡回维护资质的工程师作业。 2.包含所有差旅及保养费用，每半年进行设备整机维护一次，作业内容按照厂家半年保养标准进行。对分析部分(主机)、样本调度模块、附件做相应保养，包括清洗管道、调整机械位置、检测各个传感器状态等，进样、出样、吸样、进样、冲洗单元等部件。包括保养所需配件、校准品、质控品、消耗试剂等原厂耗材费用。 3.确保设备每年≧98%开机率。 4.提供相应的作业报告书。
巡回 | 负责设备检查 | 1.具备巡回维护资质的工程师作业。 2.包含所有差旅及巡回费用，每季度对设备进行例行的巡回检查一次，包含机械检查、光度计检查、重复性检查、仪器累计信息检查。 3.解决科室使用过程中的相关问题。 4.提供相应的作业报告书。
校准 | 设备校准作业 | 1.具备校准维护资质的工程师作业。 2.包含校准费用及人员差旅费，合同期内进行一次。 3.符合河南省临检中心质评要求
其他 | 可带病保修 | 1.光源光度计，能保证给予免费更换。 2.光源灯风扇异响，能保证给予免费更换。 3.试剂注射器老化漏液，能保证给予免费更换。 4.试剂针、样本针老化，能保证给予免费更换。