| 视觉质量分析仪设备技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ★1、多功能综合测量分析，全眼波前像差（角膜波前像差和眼内波前像差）、角膜地形图、全自动电脑验光仪、角膜曲率仪、日/夜瞳孔测量、角膜测量（白到白）、光程差屈光分析。 |  |  |
| 2、瞳孔大小测量范围≥2-9mm。 |  |  |
| 3、角膜大小测量范围：2-14mm |  |  |
| ★4、瞳孔测量和角膜测量(白到白)，可测量日间Kappa角，夜间Kappa角、日夜瞳孔偏心量，Alpha角，辅助选择多焦晶体等 |  |  |
| 5、通过PSF和MTF进行术前术后全眼及高阶和可以0.1mm间隔调整、不同瞳孔大小的视觉质量评估 |  |  |
| 6、波前像差测量点≥2520点，显示≥8阶波前像差，显示≥45项数据,辅助选择非球晶体/ 术后晶体倾斜像差分析 / 晶体高阶像差分析。 |  |  |
| 7、Toric Retro 模式，辅助人工晶体植入轴向标定，术后散光晶体定位及轴位偏差分析。 |  |  |
| 8、像差测量原理:裂隙扫描检影法 |  |  |
| 9、屈光不正的测量 |  |  |
| 9.1、球镜度数：-20.00D至+22.00D |  |  |
| 9.2、柱镜度数：0至±12.00D |  |  |
| 9.3、柱镜轴：0至180° |  |  |
| 10、角膜曲率的测量 |  |  |
| 10.1、角膜曲率半径: 5.00mm至10.00mm |  |  |
| 10.2、角膜屈光力: 33.75D至67.50D |  |  |
| 10.3、角膜柱镜度数: 0D至±12.00D |  |  |
| 11、角膜地形图测量 |  |  |
| 11.1、Placido环个数（边缘）: ≥33环,数据点:≥11880个数据点 |  |  |
| 11.2、角膜直径测量范围：0.5mm-11mm |  |  |
| 12、彩色显示屏≥10英寸 |  |  |
| 视觉质量分析仪配置清单 |  |  |
| 配置名称 | 数量 | 单位 |
| 主机 | 1 | 台 |
| 电源线 | 1 | 个 |
| 防尘罩 | 1 | 个 |
| 操作手册 | 1 | 本 |
| 模拟眼 | 1 | 个 |